网上竞价采购

竞 价 文 件

| 项目编号 | : | YX-20250623-04 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 2025年度阳春市气象局区域自动气象站维护项目 |
| 采购人 | ： | 广东省阳春市气象局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

A 商务要求

一、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

2.本项目不接受联合体投标。

二、投标报价要求：项目预算人民币：260000.00元。报价包含人工费、车辆费、住宿费、餐饮费、税金、电话费、故障设备邮寄费及其他费用。

三、合同签订要求：采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起20个日历日内。

四、服务期：壹年。

五、服务地点：采购人指定地点。

六、付款方式：签订合同后分三次支付服务费用。从合同签定之日起 10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总额的30%预付款；完成8个月的维护工作，经采购人确认成交供应商没有出现服务质量问题，并按合同要求完成工作，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%作为进度款；项目完成后，成交供应商将项目相关材料提交给采购人，经采购人确认成交供应商没有出现服务质量问题且验收合格后，在10个工作日内采购人向成交供应商结清余款，即合同总额的30%尾款。每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。

B技术要求

一、项目服务内容

阳春市内60个区域自动气象站（附件1：2025阳春市气象局区域自动气象站情况表）维护。委托维护内容要求：

1.定期常规维护：成交供应商在汛前、汛中及汛后须对60个区域自动站各进行一次巡查维护。维护内容：检查各传感器的性能，如风仪器的转动情况，风向是否有缺测，风速是否偏大或偏小；雨量传感器漏斗是否堵塞；清洁湿度传感器保护罩；确保气压传感器通气孔正常；温度1分钟内跳变幅度是否正常；清洁各传感器、采集器、蓄电池等；检查各电缆、插件的连接情况；清理自动站场地里的杂草、荆棘及其它有关事项。按要求协助配合甲方对气象站的气象仪器开展现场核查、校准。

2.不定期故障修复：成交供应商在接到采购人自动站故障(电话)通知时，成交供应商按维护任务要求进行修复故障。属于考核站的（见附件1），成交供应商须在故障出现的24小时内修复（台风、暴雨等不可抗拒的客观因素除外）；除此以外的故障自动站，须在故障出现的48小时内修复（台风、暴雨等不可抗拒的客观因素除外）。修复要及时报告采购人气象台；无法及时修复时，须立即报告采购人。成交供应商应满足区域自动气象站每季度和全年业务可用性和数据传输率达到国家、省局考核要求的“国家天气站业务可用性98.5%以上，省级自动站业务可用性90%以上，国家、省级自动站数据传输率不低于96%），优先保障考核站业务质量。如遇特殊情况应及时向采购人说明，经采购人审核同意后可适当降低要求。

3.落地自动站铁塔定期巡检：乙方应依据规范、制度要求定期开展综合观测装备日常维护工作。对于未达到使用寿命的、运行情况良好的气象观测铁塔，应至少每季度巡检1次铁塔。巡检内容：场地是否完整、塔体垂直度是否在允许范围、拉线是否正常、地锚是否有松动迹象、连接件是否紧固、铁塔平台锁是否正常、防雷设备是否正常、仪器安装横臂是否正常、各种传感器等是否正常等。

3.维修办法：成交供应商每次巡查维护和不定期故障修复均需带1-2套易损设备做备用替换设备。对轻微的、明显的故障能现场处理的则现场处理解决；对一时难于判断或修复时间较长的故障一般采用更换设备的方法解决。

4.维护设备及工具：采购人为成交供应商提供自动站备用设备3套，包括：DTU3个、室内采集器3个、温度传感器3个、天津风传感器3套、电源板4块、DTU数据线，成交供应商维护时根据需要联系采购人提交使用；除此以外的维护工具，如电脑、数码相机、胶钳、螺丝刀、扳手、电烙铁、万用表等由成交供应商自备。

5.联系要求：采购人可以在任何时间通知成交供应商专职维护人员处理设备故障，成交供应商应保证技术支持电话24小时开通。

附件1：

2025阳春市气象局区域自动气象站情况表

| 序号 | 地址 | 站号 | 自动站位置 | 供电 | 风塔 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口镇政府 | G2343 | 镇政府大院山坡上 | 太阳能 | 10米 | 国考 |  |
| 2 | 八甲镇 | G2340 | 上马山文化广场 | 220V | 3米 | 国考 |  |
| 3 | 圭岗镇 | G2344 | 圭岗河桥头 | 太阳能 | 10米 | 国考 |  |
| 4 | 河朗镇 | G2345 | 河朗高速出口左侧 | 220V | 10米 | 国考 |  |
| 5 | 河西崆峒岩 | G7351 | 河西崆峒岩风景区 | 220V | 10米 | 省考 |  |
| 6 | 河西莲花仔 | GQ041 | 莲花仔 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 7 | 春城头堡 | GQ017 | 头堡小学 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 8 | 陂面潭潦 | GQ056 | 潭潦小学 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 9 | 石望潭必塘 | GQ034 | 潭必塘水库 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 10 | 圭岗大河 | GQ031 | 大河水库 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 11 | 圭岗大朗 | GQ032 | 大朗村旱坪 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 12 | 圭岗花滩林场 | GQ037 | 花滩林场检查站东500米 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 13 | 圭岗羊笪水库 | GQ048 | 羊笪水库旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 14 | 河朗凌霄岩 | GQ033 | 凌霄岩景区 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 15 | 河朗白岭仔 | GQ042 | 白岭仔茶厂 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 16 | 马水砂底坑 | GQ035 | 砂底坑水库 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 17 | 马水黄九垌 | GQ045 | 石菉村黄九垌 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 18 | 马水新风 | GQ059 | 新兴铸管与东风水库旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 19 | 永宁新沙 | GQ043 | 新沙村591县道旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 20 | 永宁棠梨 | GQ044 | 棠梨村卫生站旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 21 | 永宁信蓬 | GQ060 | 信蓬村乌石古X591国道旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 22 | 潭水镇政府 | G2352 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 | 省考 |  |
| 23 | 潭水盘新 | GQ015 | 盘新村鳜鱼苗养殖场 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 24 | 三甲大新 | GQ049 | 大新村石湾 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 25 | 八甲抽水蓄能 | GQ016 | 抽水蓄能 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 26 | 双滘永水 | GQ057 | 永水桥旁 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 27 | 岗美镇政府 | G2306 | 岗美镇政府前面管委办公楼顶 | 220V | 3米 | 省考 |  |
| 28 | 岗美灵山 | GQ036 | 灵山固体废弃站门口 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 29 | 岗美黄塘 | GQ046 | 黄塘华侨办事处社区西南391米 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 30 | 岗美屋面塘 | GQ050 | 轮塘村屋面塘 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 31 | 岗美黄村 | GQ058 | 黄村村御泉湾 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 32 | 河口石龙岭 | GQ038 | 石龙岭水库 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 33 | 河口响水仔 | GQ047 | 响水仔水库 | 太阳能 | 10米 | 省考 |  |
| 34 | 春湾镇政府 | G2342 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 | 省考 |  |
| 35 | 陂面镇政府 | G2354 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 36 | 石望镇 | G2355 | 石望文化楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 37 | 石录春都温泉 | G7144 | 春都温泉风景区 | 太阳能 | 10米 |  |  |
| 38 | 永宁镇政府 | G2348 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 39 | 永宁镇新合小学 | G2363 | 教学楼楼顶 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 40 | 勾髻顶 | G7352 | 永宁勾髻顶 | 220V | 10米 |  |  |
| 41 | 马水镇政府 | G2351 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 42 | 三甲镇政府 | G2346 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 43 | 三甲山坪 | G2364 | 旧村委会楼顶 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 44 | 三甲三叶农场 | G7355 | 三叶农场代月队 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 45 | 圭岗镇那柳村委会 | G2362 | 村委会楼顶 | 市电 | 3米 |  |  |
| 46 | 八甲三叶农场 | G7354 | 乔连18队茶亭坳 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 47 | 双滘镇 | G2350 | 双滘中学教学楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 48 | 双滘三叶农场 | G7356 | 卫星五队西150米 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 49 | 岗美镇轮源村委会 | G2367 | 村委会楼顶 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 50 | 河口镇上双村委会 | G2366 | 村委会楼顶 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 51 | 春湾镇卫国村委会 | G2365 | 村委会楼顶 | 太阳能/220V | 3米 |  |  |
| 52 | 春湾石林 | G7143 | 春湾石林风景区 | 220V | 10米 |  |  |
| 53 | 松柏镇 | G2353 | 大塘岗村委会楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 54 | 松柏镇云容村委会 | G2372 | 村委会楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 55 | 春城松木岗 | G7353 | 气象局松木岗 | 220V | 10米 |  |  |
| 56 | 春城第一中学 | G7141 | 饭堂旁山坡半山腰处 | 220V | 10米 |  |  |
| 57 | 金花坑 | G7142 | 春城蟠龙金花坑 | 太阳能 | 10米 |  |  |
| 58 | 合水镇政府 | G2347 | 办公楼楼顶 | 220V | 3米 |  |  |
| 59 | 春城舒适度 | G7145 | 气象局大院内 | 太阳能 | 3米 |  |  |
| 60 | 春城回南天 | G2371 | 气象局一楼 | 220V | 3米 |  |  |

报价文件格式

报价资料

项目名称：

报价供应商名称（公章）：

报价供应地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：

日期：

（一）报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价金额（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度阳春市气象局区域自动气象站维护项目 | 一项 |  | 壹年 |
| 备注： |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （二） 资格文件声明函

致（采购代理机构）                   ：

关于贵公司   年   月    日发布               （项目编号：     ）的竞价公告，本单位愿意参加报价，并声明：

- 一、本单位具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

- 1.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5.法律、行政法规规定的其他条件。

本单位承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

报价供应商名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

- 营业执照

- 附件：

（四）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （五）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

报价供应商名称：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

（六）声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ），我方郑重承诺：

参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

（七）其他资料

一、...

二、...

.

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：