公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20220418 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳西总医院妇女儿童医院医疗设备采购项目-4 |
| 采购人 | ： | 阳西总医院妇女儿童医院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二二年四月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标现场 。

- 参与投标且尚未在广东省政府采购网登记注册的供应商，应在报名成功后登录广东省政府采购网进行注册，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	8

A  商务要求	8

B  技术要求	10

第三部分 投标人须知	31

投标人须知前附表	31

Ａ  说  明	32

1 适用范围和资金来源	32

2 定义	32

3 合格的投标人	32

4 投标费用	32

Ｂ  招标文件说明	33

5 招标文件的构成	33

6 招标文件的澄清、修改	33

Ｃ  投标文件的编制	34

7 要求	34

8 投标语言及计量单位	34

9 投标文件的构成	34

10 投标文件格式	34

11 资格证明文件	34

12 货物和服务的证明文件	35

13 投标报价与投标货币	35

14 投标保证金	35

15 投标有效期	36

16 投标文件的签署及规定	36

Ｄ  投标文件的递交	37

17 投标文件的密封和标记	37

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	37

19 迟交的投标文件	37

20 投标文件的修改和撤回	37

Ｅ  开标和评标	38

21 开标	38

22 评标委员会	38

23 对投标文件的初审和响应性的确定	38

24 投标报价的审核	39

25 询标及投标文件的澄清	39

26 评标原则	39

27 评标标准和办法	40

28 评标注意事项	40

29 接受和拒绝投标的权利	40

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	40

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	40

Ｆ  授予合同	42

32 合同授予标准	42

33 签订合同	42

G、政府采购政策	43

H、评标细则	45

第四部分  采购项目合同（参考范本）	47

第五部分  投标文件格式	51

资格审查封面格式	51

第一章 自查表	53

资格性自查表	53

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	54

（二）无重大违法记录声明函	55

第二章 投标文件商务及技术部分	56

商务及技术封面格式	56

符合性自查表	58

评审项目投标资料表	59

（一）法定代表人（负责人）证明书	60

（二）法定代表人（负责人）授权书	61

附件一：投标函	62

附件二：开标一览表	63

附件三：投标分项报价表	64

附件四：商务条款偏离一览表	65

附件五：技术条款偏离一览表	66

附件六：同类业绩一览表	67

附件七：中小微企业声明函	68

附件八：残疾人福利性单位声明函	69

附件九：中标服务费承诺	70

附件十：投标人提交的其它商务和技术资料	71

其 他 参 考 格 式	72

投标保证金退付书	73

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳西总医院妇女儿童医院（以下简称“采购人”）的委托，就阳西总医院妇女儿童医院医疗设备采购项目-4进行公开招标 (项目编号: YXCG-20220418)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳西总医院妇女儿童医院医疗设备采购项目-4

- 项目编号: YXCG-20220418

- 投标报价上限：人民币1560100.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 数  量：一项

- 完工期：合同签订后30个日历日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。（超出该完工期将作为无效投标处理）

- 项目采购方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺）

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2022年4月24日 至 2022年4月29日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2022年4月24日 至2022年4月29日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》（http://www.gdgpo.com.cn、 http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2022年5月18日 14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2022年5月18日 15:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：阳西总医院妇女儿童医院

地    址：阳西县方正路51号

联 系 人：王明聪

联系电话：0662-5599508

2．代理采购机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.gdgpo.com.cn

http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2022年4月24日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备。货物为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，产品使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装就位费、保险费、安装调试费和验收以及培训等一切费用，采购人不再支付任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30个日历天内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 阳西总医院妇女儿童医院。 |  |
| 7 | 付款方式 | 当所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人凭中标人开具的正式发票、合同、验收报告，申请一次性支付合同总额100%。 |  |
| 8 | 培训要求 | 设备安装调试后，须提供设备培训，针对设备的工作原理、操作说明和维护事项，给采购人有关人员进行培训，使相关人员具备正常使用、简单维护、一般故障处理的能力。 |  |
| 9 | 安装调试及售后服务 | （一）中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具等工作，所产生的费用由中标供应商负责。 （二）安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。 （三）售后服务： 1.免费质保期期限：保质期2年（从验收合格签名之日起），中标供应商应为采购人办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内中标供应商对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。 2.维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师12小时内上门服务； 3.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。 4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 5.模具的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标供应商必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标供应商支付。 6.质保期内，如模具或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。 7.在质量保证期内，中标供应商所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规和合同约定的，由中标供应商负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。 8.中标供应商无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标供应商安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。 9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标供应商承担一切责任。 10.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购方。 11.开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。 12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。 |  |
| 10 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币壹万陆仟元整（￥16000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 9550880202409700149 |
|  |  | 开户银行 | 广发银行阳江江城支行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 11 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

- 一、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-组合复苏器 | 台 | 1 | 30000.00 |
| 2 | 空氧混合仪 | 台 | 1 | 25000.00 |
| 3 | 氧浓度测定仪 | 台 | 1 | 8000.00 |
| 4 | 有创、无创呼吸机（成人） | 台 | 1 | 198500.00 |
| 5 | 多导联心电分析系统 | 台 | 1 | 20000.00 |
| 6 | 空气消毒机（挂壁式） | 台 | 8 | 33600.00 |
| 7 | 阴道镜 | 台 | 1 | 180000.00 |
| 8 | 空气压力治疗仪 | 台 | 1 | 40000.00 |
| 9 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 49000.00 |
| 10 | 新生儿无创呼吸机 | 台 | 1 | 260000.00 |
| 11 | 小儿洗胃机 | 台 | 1 | 26000.00 |
| 12 | 盆底治疗评估一体机（高端版） | 台 | 1 | 420000.00 |
| 13 | 盆底治疗评估一体机（标准版） | 台 | 1 | 270000.00 |
| 合计 |  |  |  | 1560100.00 |

- 二、技术参数

- （一）T-组合复苏器

1.内置式一体化空氧混合器；

2.受控吸气峰压PIP，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供氧合作用；

3.恒定CPAP/PEEP，使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量；

4.单手容易操作，操作者不因操作皮囊而疲劳；

5.呼吸支持系统，可代替临时的呼吸、复苏支持；

6.操作者的经验、训练、注意力和疲倦程度都不会影响输出的压力；

7.恒定一致和精确的CPAP/PEEP能协助婴儿在被转运的途中或在更换呼吸机管道的时候进行呼吸；

8.主要用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室体重≦10公斤的新生儿和小儿提供一个受控和准确的复苏装置。

9.流量调节LPM：0 LPM-15 LPM

10.氧浓度O2%：21%-100%

11.气源供应故障和故障报警	听觉报警

12.压力表： -2-10 kPa（-20~100 cmH2O)

13.压力限制（MAX-P）：@0-15 LPM ≤6kPa (60 cmH2O)

14.吸气峰压（PIP）：	@5-15 LPM 0.2-5.7 kPa (2-57 cmH2O)

15.CPAP/PEEP： @5-15 LPM 0.03-2.3 kPa (0.3-23 cmH2O)

16.工作噪音：不大于55dB（A）

17.气源要求： 0.3 MPa-0.4 MPa 容量大于100L

18.安全/性能要求：YY0600.5-2001 / YY0893-2013

19.建议适用体重范围：最重10KG

随机配置:

1.新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统主机：1台

2.氧气进气管：1条

3.空气进气管：1条

4.面罩（规格：B型0#、B型1#、B型2#）：各1个

5.模拟肺：1个

6.模拟肺接头（连接 TP 呼吸管和模拟肺）：1只

7.TP 呼吸管（带 PEEP 阀）：2条

8.随机资料：使用说明书、保修卡、合格证、装箱单1套

(二)空氧混合仪

1.专用于头罩供氧、鼻导管吸氧，暖箱，新生儿T-组合复苏器、体外循环机。

2.氧浓度21%~100%连续可调。

3.氧浓度、流量分开调节，互不影响。

4.表面经过阳极氧化处理。

5.机械膜片平衡原理。

6.氧浓度调节范围：21%~100%

7.流量调节范围：0LPM~1.0LPM & 0LPM~10LPM

8.氧氧气和空气压力：0.3MPa~0.4MPa

9.尺寸：12*12*17（cm）

10.供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警

11.声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）

12.供气气压恢复正常时，报警自动停止。

随机配置:

1.空氧混合器：

纯气动气控，空氧混合器氧浓度（FiO2）连续可调，混合气体流量输出，氧浓度和流量分开调节，输入气源故障（不平衡、缺压）报警；表面阳极处理，低流量型设计，流量计0.1~1LPM/1~10LPM。

数量：1台

2.氧气进气管：1条

3.空气进气管：1条

4.固定夹（可任意安装固定在各种吊塔、暖箱、设备带等）:1个

5.湿化杯:1套

6.小儿吸氧管:1条

7.硅胶管:2米

8.使用说明书、保修卡、合格证、装箱单:各1份

（三）氧浓度测定仪

1.固态氧电极；

2.可配套于儿科头罩供氧暖箱、CPAP、高压氧舱、呼吸机、麻醉机、制氧机等器械的氧浓度监测。

3.袖珍式，体积小巧，使用方便；

4.3.7V可充电电池供电，便于携带；

5.适合不连续监测的场合使用，性能稳定，精度高；

6.氧浓度显示范围：21%~100%

7.电源：DC 3.7V可充电电池

8.电池低电压报警：当电压降至3.2V±0.2V，LCD显示“LOWBAT”报警

9.氧传感器使用寿命：约2年（固态）

10.电池低压报警

随机配置:

1.测氧仪主机：一台

2.连接线：一根

3.氧电极：一只

4.三通：一个

5.充电器：一套

6.说明书：一份

7.合格证：一份

（四）有创、无创呼吸机（成人）

1.基本特征

1）适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

2）采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。

3）▲屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

4）自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

5）▲内置一块后备可充电电池，续航时间≥120分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6）电动电控呼吸机。

7）病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

8）呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

9）▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

10）▲呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

11）呼吸机整机重量不超过11 kg（不包括台车），方便手提移动。

- 2.呼吸模式及功能

- 1）▲模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双相气道正压通气DuoLevel通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；

- 2）其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序、PEEPi及P0.1测定。

- 3）▲具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

- 4）配置高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳

- 5）具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

- 3.设置参数

- 1）潮气量：20ml—2000ml

- 2）呼吸频率：1-100次/min

- 3）SIMV频率：1-60次/min

- 4）吸/呼比：4:1—1:10

- 5）最大峰值流速：≥210L/min

- 6）吸气压力：5--80 cmH2O

- 7）压力支持：0—80cmH2O

- 8）PEEP：OFF,1--45 cmH2O

- 9）压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

- 10）流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

- 11）氧浓度：21—100%

- 12）叹息功能：有

- 4.监测参数

- 1）气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

- 2）每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

- 3）潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

- 4）呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

- 5）波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

- 6）吸入的氧浓度的监测

- 7）趋势图和趋势表显示

- 8）具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

- 9）肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

- 5.通气模式配置

VC-A/C、PC-A/C通气模式

SIMV-VC、SIMV-PC通气模式

CPAP/PSV通气模式

SIGH通气模式

DuoLevel通气模式

浅快呼吸指数监测、最大吸气负压监测

呼吸功监测、内源性PEEP监测、吸痰功能

- 6.其他功能

- 1）便利的锁屏功能

- 2）漏气自动补偿，管道的顺应性

- 3）提供直流（12V）和交流两种供电方式

- 4）提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

随机配置:

1.主机：1台

2.国际电源线：1根

3.气源软管：1根

4.一次性过滤器：1个

5.模拟肺：1个

6.氧疗鼻塞导管：1根

7.支撑臂：1个

8.湿化器：1个

9.使用说明书:1份

10.设备保修卡:1份

11.合格证:1份

（五）多导联心电分析系统

1.▲支持三合一心电诊断中心，心电、动态心电、动态血压通过三合一心电诊断工作站进行诊断管理：同一病人列表中同时显示静息心电、动态心电、动态血压三种不同检查类型的病历，双击不同检查类型病历进入相应的原始数据分析界面，真正实现三合一诊断中心建设。（提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书）

2.操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

3.▲心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。

4.病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

5.▲提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。

6.具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

7.▲支持VCG（空间向量心电图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

8.支持新病例接收语音提醒。

9.支持新病例接收软件推送提醒。

10.▲支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

11.支持12导、15导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

12.▲支持16导联同步心电采集功能：在传统12导心电导联线基础之上增加4根导联线，使得一次电极安放就可以同时支持WILLSON与FRANK两种导联，新增的四个导联线连接在正中、后背、颈部、右侧腋下位置。从而实现一次检查，直接采集到12导心电图与心电向量的准确数据。

13.▲支持FCG(频谱心电图)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

14.支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

15.支持心电图事件记录。

16.测量参数≥20种

17.▲支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

18.患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

19.▲支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

20.心电图支持至少20000份病例存储。

21.可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

22.支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。

23.▲具有在线WEB界面心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手（提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书）

- 24.心电采集器与平板电脑采用蓝牙传输（提供实际操作图片证明）

- 25.心电采集器重量须≤50g，方便临床使用

- 26.▲导联 ：支持≥12同步心电图采集技术

- 27.输入阻抗：不低于5MΩ

- 28.输入回路电流：不大于0.1μA

- 29.噪声：不超过15μVp-p

- 30.共模抑制比：不低于89dB

- 31.标准灵敏度：10mm/mV+5%

- 32.灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

- 33.定标电压：1mV±5%

- 34.耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

- 随机配置:

1.电脑

（1）平板电脑：1台

2.多导联心电分析系统

（1）多导联心电放大器：1个

（2）导联线：1条

（3）吸球：1套

（4）夹子：1套

（5）蓝牙背夹：1条

3.台车

（1）专用操作台车：1台

（六）空气消毒机（挂壁式）

- 适用环境：100m³ 循环风量≥800m³/h

- 噪音：≤50db

- 电源 220VAC/50HZ

- 额定功率：50W  输出电压：4.8KV

- 待机功率：1W

- 外形尺寸：900*280*200mm

- 重量：9kg

- 风速：3档

- 五组程控，可累计时长

- 4种工作模式：手动/自动/定时/远红外遥控

- 主要杀菌因子：等离子体，等离子体空气消毒机内无任何中、高效过滤器和紫外线杀菌灯

- ▲产品寿命>30000h(提供第三方检测报告)

- 显示：液晶显示，可显示定时及累计计时数据。

- ▲等离子体密度 电子密度5.20x1019-1.35x1020m-3(提供权威第三方检测机构出具的检测报告)

- 电子能量1.99x10-19焦耳

- 灭菌效果：有效杀灭，肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌、杀灭率≥99%，自然菌杀灭率高于98%（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- 消毒效果：有效杀灭H1N1、 H3N2、 EV71，杀灭率≥99.9%（提供权威检测机构出具的检测报告）

- 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率≥99.99%（提供第三方检测报告）

- ▲臭氧泄漏量：臭氧浓度≤0.003mg/m³（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- 二甲苯净化率>95%（提供权威第三方检测机构出具的检测报告）

- ▲无需要更换的耗材，无二次污染，可24小时人机共存。提供产品说明书加以证明。

- 拥有“等离子体”电源专利技术。（提供国家颁发专利证书）

随机配置:

1）主机：一台

2）红外遥控器：一个

3）说明书：一本

4）合格证：一张

（七）阴道镜

- 1.整机要求

- 1）整机要求：投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过NMPA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要及求。

- 2）产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 2.性能指标

- 1）▲ 200万像素高清摄像模块，1080P视频输出，整机系统水平分辨率≥1130TVL。（提供省级医疗器械检验所检验报告，并加盖厂家公章）。

- 2）高清图像的采集质量为1440*1080。

- 3）按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。

- 4）具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。

- 5）放大倍数为1～45连续放大。

- 6）镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。

- 7）工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。

- 8）▲LED环形光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，工作距离200mm-300mm范围内时目标中心照度的最大值≥5000Lx。

- 9）▲辐射热≤350 W/㎡, 紫外辐射强度：不超过0.3 W/m2，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。

- 10）图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。

- 11）▲具有激光测距功能，开启后计算机屏幕自动实时显示镜头到宫颈的直线距离（提供省级医疗器械检验所检验报告，并加盖厂家公章）。

- 3.整机功能配置

- 1）▲病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。

- 2）▲可刷病人身份证读取病人身份证信息。

- 3）可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图。

- 4）提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。

- 5）局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内PACS系统。

- 6）▲SDI高清视频采集卡。

- 7）高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。

- 8）▲镜头手柄和按键专用保护套，硅胶材质，是按照镜头造型一次成型，可高温高压消毒，减少交叉感染风险。

- 随机配置:

1）电子阴道镜镜头：1只

2）电脑主机（含阴道镜软件）：1台

3）液晶显示器：1台

4）台车：1台

5）阴道镜支架（直立式）：1套

6）脚踏开关：1个

7）彩色喷墨打印机：1台

8）电源线：1根

9）彩色喷墨打印纸：1包

10）可消毒按键套：5个

11）防尘罩（镜头+工作站）：2个

12）液晶屏防紫外线保护罩（屏幕）：1个

13）叫号系统客户端主机（不含屏幕）：1个

14）身份证读取器：1个

15）中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，验收单，资质证书）：1袋

（八）空气压力治疗仪

1.高亮度LED显示，简单明晰；

2.时间范围：5~99min连续可调；

3.压力范围：1~26kPa或8~195mmHg连续可调；

4.可选择kPa与mmHg两种计量单位；

5.10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式；

6.6腔气囊，层叠充气设计，治疗效果更好；

7.可同时连接2个充气气囊，充气速度可调；

8.无线遥控紧急停止安全按钮，操作方便确保病人安全；

9.标配上、下肢气囊，气囊采用人体工程学设计，穿戴方便；

10.标配一分一和一分二型充气导管，满足不同患者使用需求；

11.主机尺寸约230*170*290mm,牢固且方便移动；

12.可选配小腿三腔气囊，用于日常保健等；

随机配置:

1）主机：1

2）电源线：1

3）保险管：2

4）合格证/保修卡：1

5）产品验收单：1

6）红外遥控器：1

7）使用说明书：1

8）一分一充气管：1

9）一分二充气管：1

10）下肢气囊：2

（九）可视喉镜

1.主机技术要求

▲1）采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

▲2）采用不小于 3.5 寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。显示分辨率不低于 640×480。可同时外接显示器。

▲3）主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备 USB、HDMI 输出方式， 方便科研、教学。

▲4）主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

5）具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

6）内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。

7）主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

8）显示器能上下 0º～130º转动，左右 0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

2.窥视叶片手柄技术规格要求

▲1）采用数字电子成像技术，成像能力不低于 30 万像素。

▲2）采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3）手柄滑竿采用 304 不锈钢材质，可承重 90KG 拉力。

4）手柄前端配备智能温控加热板，非 LED 灯加热，以实现即时防雾功能。

▲5）手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

6）最小开口度不大于 13mm，适合不同体型插管患者。

7）具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

8）与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

随机配置:

1.便携箱：1个

2.主机：1台

3.窥视叶片手柄：1把

4.窥视叶片：1套

5.电源适配器：1个

6.数据线：1根

7.使用说明书：1本

8.合格证、产品质保卡、装箱清单：1份

（十）新生儿无创呼吸机

1.▲≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

2.▲内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

3.▲内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

4.▲提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。

5.▲不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

6.▲通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

7.NCPAP模式：▲不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。

8.NIPPV模式：

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

9.SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

后备频率：1bpm-120bpm

10.HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

11.▲提供增氧功能：

通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

12.▲提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。

13.▲具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

14.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

15.提供系统自检功能，图形化提示操作流程。

16.数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。

17.可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

18.可选配空压机，与主机同品牌，工作噪音≤45dB(A)。

具备锂电池，充满可使用≥4小时。

19.通气模式配置：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC

20.其它功能配置

具有呼吸同步触发技术，呼吸频率监测功能，支持窒息监测和窒息唤醒功能；

氧浓度自动反馈调节功能；

系统自检无需手动封闭呼吸回路，减少干预，避免污染；

氧电池自动校准功能；

随机配置:

1） 主机：1台

2）主机台车（含支撑臂、储物篮、水袋支架）：1台

3） 空气气源软管：1根

4）氧气气源软管：1根

5）新生儿主动湿化器：1套

6）加热呼吸管路：1套

7）压力发生器（和主机同品牌）：1个

8）鼻塞（XS、S、M码鼻塞）：1套

9）婴儿头带（20-24cm、24-28cm）或婴儿头帽（22-24cm、24-26cm、26-28cm）：1套

10）氧疗鼻导管-新生儿：1个

11）使用说明书：1套

12）设备保修卡:1份

13)空气压缩机:1台

（十一）小儿洗胃机

1.技术规格:

1)结构:采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险:

2)压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象；

3)压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率；

4)实时显示洗胃状态、次数；

5)本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。

2.主要功能:

1)洗胃:进液和出液异步进行，先出液后进液

2)平衡:在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液;

3)液量:根据需要可选择进液量，分别为:150ml；250ml；350ml；

4)清零:可对洗胃次数进行清零:

5)复位:可恢复至初始状态

6)停止:按此键停机:

3.主要性能参数:

流量:≥2000ml/min;

洗胃压力:进压005MPa;出压≥-0.05Mpa

噪音:≤65dB;

输入功率:≤100VA。

随机配置:

1）走水管：1 套

2）管接头：1 只

3）电源线： 1 根

4）洗胃桶：2 只

5）保险丝:2个

6）咬口: 1 个

7）使用说明书:1本

8）合格证:1张

（十二）盆底治疗评估一体机（高端版）

- 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

- 4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，4个通道相互独立，互不干扰。

- ▲肌电采集范围：1μV～3000μV（r.m.s）

- 分辨率：≤0.2μV（r.m.s）

- 通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB)

- AD采样率：≥8192Hz

- 采样位数：16位。

- 差模输入阻抗：大于5MΩ。

- 共模抑制比：大于100dB。

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- ▲电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

- ▲电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。

- 上升/下降时间：0s～20s范围内可调。

- 内置压力模块，对配套压力气囊进行自动充放气与压力反馈。

- 一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

- 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时1分钟，标准筛查耗时2分35秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、慢肌收缩上升时间、慢肌恢复时间、后静息平均值、后静息变异性。

- ▲盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分17秒。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，慢肌收缩上升时间、慢肌恢复时间、耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

- 实时监测腹肌肌电信号，量化评估腹肌参与度，以百分比形式体现，提高报告精准度。

- 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

- 具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况，计算参与度的百分比，并给出评估报告。

- 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 具有盆底肌张力检测功能，使用压力探头，给出盆底肌张力相关测试值、参考值、张力-体积曲线、张力-时间曲线、并给出报告。

- 可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

- 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

- 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示。

- 具有尿控反射评估，可在模拟在咳嗽、大笑等腹压增加情况下的盆底控尿功能评估。

- 具有性功能评估，可模拟性反应周期的盆底肌活动进行肌电评估。

- 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

- 每次治疗前可以进行不超过1分钟的肌电采集分析，根据分析结果来调整本次的治疗参数。

- 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

- 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。

- 具有智能阴道训练牵张功能，可根据个体化差异自动调节气囊体积，进行个性化训练。

- 具有循环电刺激功能，模拟人体血液与淋巴循环，对骨骼肌和平滑肌进行电刺激，可改善外阴白斑、盆腔积液、术后淋巴水肿等疾病。

- 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

- 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

- 具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗至少可设置10个治疗模式组合。

- 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

- 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

- 电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

- 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

- 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。

- 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。

- Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

- Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。

- 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。

- 多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。

- 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

- ▲系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

- 系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

随机配置

1.主机：1套

（1）4通道信号采集放大信号器（筛查及评估模块）

（2）4通道电刺激输出模块（产后康复模块）

（3）压力通道

（4）显示器：1块

（5）工业级计算机（内置）：1台

2.软件（生物刺激反馈软件（盆底版））：1套

3.附件

（1）电源线：1根

（2）电刺激1分5电极线：4套

（3）阴道电极(MLD V2)：1个

（4）直肠电极(MLD R2)：1个

（5）压力探头（含导管）：2套

（6）粘胶电极片（方形50*50mm）：2对

（7）粘胶电极片（乳房电极片）：2对

（8）粘胶电极片（塑形）：2对

（9）粘胶电极片（圆形50mm）：4对

（10）粘胶电极片（水滴型）：2对

（11）用户手册：1本

（12）合格证：1张

（13）保修卡：1张

（14）短柄十字起（安装用）：1把

（15）单屏支架（支架装饰盖）：1套

（16）显示器支架转接件（含螺钉）：1套

（17）迷你键盘：1个

（18）鼠标：1个

（19）小音箱：1套

（20）头戴式耳机：1套

（21）鼠标垫：1个

（22）扫描枪：1套

（23）地线（5米）：1根

4.推车：1台

5.服务

（1）装机指导，工作日8小时免费客服电话服务

（2）主机壹年免费质保

6.另附

（1）一次性使用阴道电极（含隔棉）：5个

（2）一次性使用阴道电极转接线：1根

（3）盆底肌肉康复器：1套

（4）打印机：1台

（十三）盆底治疗评估一体机（标准版）

1.主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

2.4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，4个通道相互独立，互不干扰。

3.▲肌电采集范围：1μV～3000μV（r.m.s）

4.分辨率：≤0.2μV（r.m.s）

5.通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB)

6.AD采样率：≥8192Hz

7.采样位数：16位。

8.差模输入阻抗：大于5MΩ。

9.共模抑制比：大于100dB。

10.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

11.▲电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

12.▲电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。

13.上升/下降时间：0s～20s范围内可调。

14.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。

15.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时1分钟，标准筛查耗时2分35秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、慢肌收缩上升时间、慢肌恢复时间、后静息平均值、后静息变异性。

16.▲盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分17秒。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，慢肌收缩上升时间、慢肌恢复时间、耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

17.肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

18.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

19.可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

20.筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

21.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

22.系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

23.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。

24.内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

25.疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

26.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗至少可设置10个治疗模式组合。

27.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

28.所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

29.电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

30.盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

31.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。

32.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，阈值设置方式分为自动和手动两种。

33.Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

34.Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。

35.触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。

36.多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。

37.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

38.▲系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

39.系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

随机配置

1.主机：1套

（1）4通道信号采集放大信号器

（2）4通道电刺激输出模块

（3）显示器：1块

（4）工业级计算机（内置）：1台

2.软件（生物刺激反馈软件（盆底版））：1套

3.附件

（1）电源线：1根

（2）电刺激1分5电极线：4套

（3）阴道电极（V2）：1个

（4）直肠电极（R2）：1个

（5）粘胶电极片（方形50*50mm）：2对

（6）粘胶电极片（乳房电极片）：2对

（7）粘胶电极片（塑形）：2对

（8）粘胶电极片（圆型50mm）：2对

（9）粘胶电极片（水滴型）：2对

（10）用户手册：1本

（11）合格证：1张

（12）保修卡：1张

（13）短柄十字起（安装用）：1把

（14）单屏支架（支架装饰盖）：1套

（15）显示器支架转接件（含螺钉）：1套

（16）迷你键盘：1个

（17）鼠标：1个

（18）小音箱：1套

（19）头戴式耳机：1套

（20）鼠标垫：1个

（21）扫描枪：1套

（21）地线（5米）：1根

4.推车：1台

5.服务

（1）装机指导，工作日8小时免费客服电话服务

（2）主机壹年免费质保

6.另附

（1）盆底肌肉康复器：1套

（2）一次性使用阴道电极转接线：1根

（3）一次性使用阴道电极（含隔棉）：5个

（4）打印机：1台

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | - 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | - 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | - 招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 - 招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东省政府采购网 |  | http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ  说  明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由代理采购机构负责解释。

        - 定义

2.1	“代理采购机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“采购人”系指阳西总医院妇女儿童医院，即项目采购用户方。

2.4	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ  招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  采购项目合同（参考范本）

第五部分  投标文件格式

5.2	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人;不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- Ｃ  投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与代理采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件

第二章 商务和技术文件

        - 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。代理采购机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4 	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，代理采购机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件接受PDF格式及可编辑格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ  投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	递交投标文件的地点与开标地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

18.3	代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1	代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

20.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ  开标和评标

        - 开标

21.1	代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2   同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.3		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.4		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人或代理采购机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退及投标人作无效投标处理。

24.2   （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照代理采购机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给代理采购机构和评标委员会以提醒代理采购机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等有关规定，代理采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，代理采购机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

31.2   采购人或代理采购机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者主要负责人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	按第30条规定，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2	采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

33.3   中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- G、政府采购政策

34     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

35     若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

36     根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

37     根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

37.5   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- H、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数的响应程度 | 40分 | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审： 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术条款，未响应或不满足的每一项扣3分，技术要求中非“▲”的为一般技术参数，未响应或不满足，每条扣1分，扣完为止。 注：须提供制造商或者供应商盖章的技术参数确认函复印件或技术白皮书，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 实施服务方案 | 10分 | 根据各投标人提供的实施服务方案（包含但不限于供货质量保证、配送方案、总体管理安排、特殊情况处理机制）进行综合评审： 1.方案全面、具体、合理，可操作性强，得10分； 2.方案基本合理，具有一定可操作性较强，得5分； 3.方案简单，可操作性一般，得2分； 4.方案内容较差，可操作性较差，得1分。 注：未提供实施服务方案的，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 8分 | 根据投标人提供的同类项目业绩，每提供一个得1分，满分8分。不提供不得分。 注：提供同类业绩的合同关键页和中标通知书的复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 2 | 投标人企业信誉 | 6分 | - 1.投标人具有质量管理体系认证证书，得2分； 2.投标人具有环境管理体系认证证书，得2分； 3.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 注：需提供有效期内（认证范围须包含：经营许可范围内的医疗器械）的证书复印件并加盖投标人公章，以及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询结果的截图证书状态为有效才可以得分，否则不得分。 |
| 3 | 售后服务保障方案 | 6分 | 根据投标人提供售后服务保障方案进行综合评分： 1.方案详细、全面、合理、可行的，得6分； 2.方案基本详细、基本合理、基本可行的，得3分； 3.方案不够详细、不够全面的为一般，得1分； 注：未提供售后服务保障方案的，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果及招标投标文件中的相关约定，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：标的名称内容必须与投标文件中标的名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量要求

四、交货期、交货方式及交货地点

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

七、安装与调试

……

八、验收

……

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

3、本项目合同订立后，应提供一份至广东业信采购招标有限公司、当地管理部门备案；

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日              签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分  投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见投标文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《投标函》承诺） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 不接受联合体投标 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关投标人资格证明文件：

7、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（采购人名称）            ：

根据贵方就   （项目名称）    的投标邀请（项目编号:          ），我方正式响应投标并提交投标文件   份正本和   份副本，电子文件     份。

以        形式提交的投标保证金，金额为大写人民币                 （￥         ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：投标分项报价表

项目编号:

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附件价 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 19 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：                   ）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月      日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月      日

  - 附件九：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向代理采购机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权不予退还我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件十：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

- 投标保证金回单

- ...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 参 考 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

- 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金凭证复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

注：本退付书须放入唱标信封内，另附投标保证金凭证装订在投标文件内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

封装封面格式

投  标  文  件

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                           传真：

邮    编：

编制日期：    年   月   日

于    年   月   日   :   之前不准启封

投  标  文  件

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                           传真：

邮    编：

编制日期：    年   月   日

于    年   月   日   :   之前不准启封

开 标 信 封

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                           传真：

邮    编：

编制日期：    年   月   日

于    年   月   日   :   之前不准启封

投 标 文 件 电 子 版

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                           传真：

邮    编：

编制日期：    年   月   日

于    年   月   日   :   之前不准启封

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。