阳江市阳东区东平镇卫生院医疗设备采购项目（预算询价）

需

求

书

阳江市阳东区东平镇卫生院

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | - 1、分析速度：≥360T/H； - ▲2、同时分析项目：不少于100个； - 3、样本位：最大可达100个； - 4、样本量：2μL～35uL，0.1µl步进； - 5、试剂位：最大可达100个； - 6、试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进； - 7、试剂冷藏：24小时不间断冷藏； - 8、反应杯位：不少于80个； - 9、温控方式：包容式恒温电加热系统，免维护免保养； - 10、比色杯清洗：自动温水清洗； - ▲11、样品携带污染率：不大于0.05%； - ▲12、标配支持HbA1c全血测试功能； - 13、操作系统：支持全中文操作界面。 | 1 | 台 |
| 2 | 全自动血液细胞分析仪 | 1、全自动五分类； 2、检测速度：每小时不少于40个样品； 3、标本种类：全血、末梢血； 4、标本用量：全血模式≤16μl，预稀释模式≤20μl； ▲5、检测项目：不少于20项报告参数； ▲6、结果存储量：不少于15000份样本结果； 7、散点图≥1个，直方图≥3个； ▲8、分析仪自带彩色液晶触摸屏，并可同屏显示检测结果； ▲9、语言：支持中文操作。 | 1 | 台 |
| 3 | 尿液分析仪 | ▲1、测试项目：葡萄糖、胆红素、比重、PH、酮体、潜血、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、抗坏血酸。 ▲2、自动启动测试：红外感应传感器自动感应操作者放置试纸的动作，并启动测试； 3、测试速度：每小时不少于500例样本； ▲4、存储：测试结果储存数量≥2000，可存储病人数据，并可按日期、尿样编号及项目进行检索； 5、语言：支持中文操作及中文报告； ▲6、断电保护：具有断电自动保存所有测量数据； 7、具备废纸盒自动收集废纸条，废液盘收集积累的残液等； 8、具备自动修正尿碱度比对测试结果影响的功能； 9、具备内置温度检测，并能够根据温度修正测试结果。 | 1 | 台 |
| 4 | 医用冷藏冰箱 | 1、容积：大于300升； 2、冷藏温度：2-8℃，温度显示精确至0.1℃； ▲3、门体：双层钢化玻璃门，防凝露效果好，保证常温以及高湿度环境下无珠状或流水凝露； ▲4、报警功能：具备超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警等； 5、报警方式：声音蜂鸣、LED显示闪烁，支持远程报警（需另接选配报警设备）； ▲6、保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整等； 7、层架数量：配备4-5个可调节高度层架； 8、双锁设计：配备暗锁及可挂锁的锁孔实现双锁； 9、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）； 10、蒸发器及制冷方式：采用高性能铜管翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀； 11、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致。 | 1 | 台 |
| 5 | 生化专用水机 | - 1、进水要求：城市自来水，电导率<400us/cm，水压：0.1-0.4MPa，水温：5-45°C； - ▲2、产水指标：细菌去除率＞99%，微生物＜1cfu/ml； - ▲3、系统采用智能集成电路控制板，全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能； - 4、具备水质电阻值在线监测，运行状态指示灯显示，液晶屏实时在线显示，可直观设备一切状况； - 5、具备耗材定量管理系统，根据用水水质情况，耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况； - 6、满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水，符合中国实验室用水规格GB6682-2000标准。 | 1 | 台 |